1.采购需求

数字化X射线装置设备（DR）机采购需求

| 序号 | 标的名称 | 采购需求 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线装置设备（DR）机 | 一、功能需求：悬吊式双板DR，主要用于胸部、头颅、脊柱、四肢、腹部等全身站立位及卧位的数字X线摄影系统以及双下肢、全脊柱拼接。为保证设备使用稳定性，要求设备主要部件：球管、高压发生器、机架等为设备整机制造商原厂制造。 二、技术参数 1.高压发生器功率≥65kW。 2.高压发生器频率≥100kHz。 3.阳极热容量≥350kHU。 4.平板探测器尺寸≥17×17英寸（双板）。 5.平板探测器像素尺寸≤140um。 6.平板探测器传输方式：无线传输 7.球管悬吊支架：吊架运动模式 电动+手动（双模式）。 8.X线球管与数字平板在摄影架上投照时可以做自动同步追踪运动。 9.具备全长拼接功能，可实现站立位和卧位的全长拼接功能。 10.配备全长拼接架和拼接标尺。 11.第三方附件配置要求： 序号; 配置名称; 数量; 备注. 1; 自动跟踪防护帘; 1台. 2; 防护服（每套包括衣、帽、围脖、方巾）; 5套. 3; 阅片、登记、报告工作站; 1套. 4; 干粉彩色复印打印一体机; 1台. 5; 办公桌椅; 2套. | 1台 |
| 一、商务条款 |  |  |  |
| 质保期 |  | 质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（如厂家承诺超过的，按厂家承诺的执行，质量保修期从货物安装调试验收完毕后起算）。质量保修期内出现故障，供应商需派出技术工程师到达现场处理故障，无条件更换，并承担一切费用。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 2.安装调试及技术服务（含培训）要求： （1）安装调试：免费送货上门，供应商将货物运输到指定地点后，需安装的免费安装调试合格，供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由中标供应商负责，产生的一切费用由供应商承担。 （2）培训：设备安装完成后，供应商需现场培训采购方人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 3.具有良好的售后维修保障体系，接到故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时解决问题，提供终身维护和保养服务。 |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起30个日历天内交付使用。逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消其中标资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。 2.交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 产品证明文件 |  | 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，须在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，须在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |  |
| 报价要求 |  | 报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装调试、人员培训、安装材料、信息系统接入、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、货物安全责任，验收前，货物丢失自行负责。 |  |
| 其他要求 |  | 1.伴随服务：供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 2设备必须有数据输出网口，并能与采购人的HIS信息系统兼容连接，形成信息互联互通。供应商应在响应文件中提供无缝对接承诺函。若供应商在项目实施过程中，无法实现与医院信息系统无缝对接，导致项目无法顺利进行，将按合同违约处理。 |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |
| 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |

2.其他格式

报名调研确认函

北京诚佳信工程管理有限公司：

根据贵司发出的《关于数字化X射线装置设备（DR）机采购及安装的市场调研公告》，我公司确认报名参加该项目的市场调研活动。

联系人：

身份证号码：

联系电话：

公司名称（盖公章）：

日期：

市场调研问卷

1.贵公司属于以下哪种企业？

大型企业  中型企业  小微型企业

2.贵公司是否有 与本产品相关行业业绩？

是              否

3.贵公司认为目前 本产品行业发展处于哪个阶段？

起步期 			成长期     		成熟期  		衰退期

4.针对本项目的采购标的，贵公司认为目前市面上主流产品有哪些？

例如：                                               。

5.针对本产品，贵公司认为是否有三个及以上的市场主体参与竞争？

是                                否，主要原因是（补充说明原因）

6.针对本产品，贵公司认为是否涉及特定资格条件？

是，主要原因是（补充说明原因）否

7.针对本产品，贵公司认为其对应需求参数是否存在已经过时或不适用的情况？（如技术参数或服务要求落后或已淘汰）

是，主要原因是（补充说明原因）否

8.需求参数是否含有倾向性或者排斥潜在供应商的内容

是，主要原因是（补充说明原因）否

9.本项目是否适合专门面向中小企业进行采购？

是       否，主要原因是（补充说明原因）

10.针对本项目，贵公司是否还有其他建议：。

接受调研对象（盖章）：

接受调研时间：  年  月  日

数字化X射线装置设备（DR）机采购及安装询价报价表

| 序号 | 标的名称 | 设备性能或内容 | 数量单位 | 单价（元） | 报价小计 | 品牌、型号 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线装置设备（DR）机 |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |

注：须填报价产品的具体参数及附产品彩页。

公司名称（盖公章）：

日期：